11月学习笔记

1、可用于特定性质研究的热分析技术应用一览表

| 性能和应用 | DSC | DTA | TGA | TMA | DMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比热容 | ○ | ∆ |  |  |  |
| 焓变、焓转变率 | ○ | ∆ |  |  |  |
| 熔融焓、结晶度 | ○ | ∆ |  |  |  |
| 熔点、熔融行为 | ○ | ∆ |  | ∆ |  |
| 低分子结晶体纯度 | ○ |  | ○ |  |  |
| 结晶行为、过冷 | ○ | ∆ |  |  |  |
| 蒸发、升华、解吸附 | ○ | ∆ | ○ |  |  |
| 玻璃化转变（Tg） | ○ | ∆ |  | ○ | ○ |
| 热分解、降解 |  | ∆ | ○ | ∆ |  |
| 温度稳定性 |  | ∆ | ○ | ∆ |  |
| 化学反应（聚合等） | ○ | ∆ | ∆ |  |  |
| 反应动力学和应用动力学（预测）研究 | ○ | ∆ | ○ |  |  |
| 氧化降解、氧化稳定性 | ○ | ○ | ○ | ∆ |  |
| 组分分析 | ○ |  | ○ |  |  |
| 竞争性产品 | ○ |  | ○ |  |  |
| 线性膨胀系数 |  |  |  | ○ |  |
| 弹性模量 |  |  |  |  | ○ |
| 剪切模量 |  |  |  |  | ○ |
| 力学阻尼 |  |  |  |  | ○ |
| 粘弹行为 |  |  |  |  | ○ |

○ 非常合适；∆ 不太合适

2、温度程序设定的类型：

选择的升温速率一般指参比位而言。试样由于吸热或者放热。

3、聚合物

聚合物（大分子）；大量单体组成，材料有 橡胶、塑料、粘合剂等等

聚合物是由分子量大小不同的大分子组成，因而常用平均分子量来表征。

T<Tg 聚合物为玻璃体；T>Tg 聚合物变软，有弹性。

分类：

热塑性：线性或支化的未交联大分子。加热时变软或者熔融，若链构成均一，则可部分结晶。（可塑性成型或重复成形使用或溶解）

热固性：高度交联形成稠密三维网络的网状结构聚合物。加热不融，在更高温度分解，不能塑性成型或溶解，模塑过程中固化成最终聚合物。在Tg温度以上，变软成橡胶态。

弹性体：轻微交联的网状结构聚合物，冷却时，弹性体变为玻璃态；加热时，由于交联而不能熔融或流动。由于聚合物链是通过交联（硫化）化学连接的，所以弹性体不能模塑或溶解。弹性体是在热塑性原料硫化之前完成成型的。

4、第六章 热分析的一般测量方法

（1）常用的图谱坐标系

（2）吹扫气类型及使用范围

惰性气体：与样品和坩埚无反应（N2、Ar）

反应性气体：预期与样品发生化学反应（空气、O2、NH3）

腐蚀性气体：预期与样品发生化学反应，与坩埚或测量池部件有反应风险。测量池可能受损（HCl/Cl2/SO2）。

高压或者减压（部分真空或真空）

典型的气体流速在（20-100）ml/min

（3）坩埚应用：

密封 耐压坩埚的应用：

在自生成的气氛中，分解反应移至更高温度，结果得到更好的分离，用此方法可以方便的测量沸点（因为抑制了过早的蒸发）。

自生成气氛的坩埚可实现半水化合物中二水合物的量。

敞口坩埚、盖上钻有1mm孔的坩埚和自生成气氛的坩埚（盖上钻有0.05mm孔）

（4）比较重要的物理热效应

熔融（伴有分解）、无定形样品冷结晶随后熔融、玻璃化转变、磁铁体的居里转变、蒸发、液体沸腾典型的DSC、TGA、TMA曲线

（5）仪器校准

目的：测量结果必须在可接受的误差范围内。只有当误差不可接受时才做调整。

需要校准的性能：

纵坐标：

热流量、峰面积（DSC）

质量（TGA）

长度（位移）和力（TMA）

横坐标:

温度

12~1月学习笔记

1、氧化分解、氧化稳定性（OIT）测量方法：

差示扫描量热仪(DSC)测量样品升温、降温或恒温时发生的热流量。

2、样品制备

样品制备对于获得最佳测量质量至关重要，除了适合的坩埚，还必须注意：

①样品与坩埚之间接触良好，以免影响热效应测量

②防止坩埚外表面受样品或样品分解物的污染

③样品周围气氛的影响

- 热接触：热接触差造成样品内温度梯度大，实际尖锐的效应变得拖尾

改善方法：

不规则样品：例如塑料，可通过与坩埚底面接触的一面锯切打磨来优化

熔融时会向上卷曲的塑料薄膜，可在坩埚底面上用一个轻质铝盖压住

坩埚底一定要平，无锯齿或弯曲，否则穿热会不良

3、未知样品的测量步骤

为样品的首次试验性测量选择温度范围，应基于对该用品所已知的所有物理-化学信息。温度范围应该足够宽，以保证测量到所有的热效应，用20K/min的升温速率，如果所选择的温度范围没有超出必须范围100K，则不算浪费太多时间。

初次测量样品的一般规则：

样品量和温度范围：

有机物：1mg~10mg，铝坩埚，盖钻孔。温度范围25°C~350°C，升温速率20K/min,气氛N2（流速约50mL/min）.

无机物：10mg~30mg的样品量，更高的最终温度，例如600°C。

质量损失：

测量前称量样品和坩埚是良好的做法。然后在测量后重新测量，以确定可能的样品质量损失。30μ以下的损失可归因于坩埚表面挥发性物质的蒸发，而更多的失重则表示样品有挥发性物质失去。

检查测量后的样品：

是否有融化、变色、气泡？反应后残余物的分析？

如果发生重叠效应，可使用更高或更低的升温速率或自生气体设法分开。少量样品常常有利于分离。

4、DCS曲线解释：

测量效应的解释需要具有热分析方面的一定经验。

4.1动态DSC曲线解释

在第一次升温后立即测定样品的降温曲线常常有助于解释。降温后，最好将样品再次升温，即进行第二次升温。从第一次升温与第二次升温观察到的任何差异，可以提供有用的解释信息

- 结晶、熔融和中间相转变：

对熔融峰计算可得到熔融焓、熔点和熔程。

DSC升温曲线上的吸热峰是熔融峰

- 纯物质熔融峰的低温侧几乎为直线，熔点等于起始温度（图7.12a）。

- 低温侧带凹陷的不纯样品的熔融曲线或聚合物样品的熔融曲线用峰温来表征。(图7.12 b和c)

- 半结晶聚合物由于微晶的尺寸分布，呈现特别宽的熔融峰（7.12c）。

- 许多有机化合物在熔融时经历分解。分解反应可以使放热的，也可以是吸热的（图7.12d和e）。

降温曲线上的放热峰是结晶峰

- 峰面积与熔融峰的面积大致相同，也可能发生约20%误差

- 过冷程度（即熔融与结晶起始温度之差）在1K至50K之间。成核后快速洁净的物质的峰几乎垂直向上直至到达熔融温度（假定样品足够多，见图7.13a和g）

- 若液相为若干液滴，则每个液体过冷程度不同，可观察到若干个峰（见图7.13b）

- 结晶差的有机物及其化合物在冷却时形成玻璃态固体（见图7.13c）。这种无定形样品因在加热时会在玻璃化转变温度之上结晶，该过程称为冷结晶。继续加热时，在刚刚生成的固相最后融化前，可能发生若干个多晶形转变（见图7.13e）。

- 冷却低共熔杂质的样品熔体时，通常主组分析出结晶（见图7.13d），但也可能固化为玻璃态（见图7.13c）。

- 聚合物结晶前过冷约30K（图7.13f）。许多聚合物在快速冷却时固化为玻璃态（图7.13c）。

（过冷度=熔融温度-熔融结晶温度；过热度=冷结晶温度-玻璃化转变温度。笼统的说，过冷度和过热度越小，材料结晶速率越快）

4.2等温DSC曲线

应用领域:

- 研究结晶过程,包括多晶型现象

- 解吸/蒸发/干燥

- 化学反应:自动氧化、聚合、热分解

5、DSC数据处理（64-80页）

常见数据处理：

- 确定特征温度

- 焓变的计算（热转化率）焓变等于面积 eg:对时间积分计算得到的DSC的峰面积

其他数据处理

- 转化率曲线（转化率与温度或时间的关系）

- 焓曲线（焓与温度或时间的关系）

- 比热容

- 纯度

- 动力学数据和化学反应速率的预测。

2月 TG-热重分析笔记

2.1、样品制备要求

- 对要制备的物质，样品要有代表性

- 为获得测量要求的准确度，应有足够的样品量

- 制备过程中，样品应尽可能没有变化

- 制备过程中，样品应没有受到污染

2.2、测量影响因素

- 方法参数

- 样品制备

- 坩埚的选用

- 仪器影响

- 测量过程样品物理性能的变化

- 样品可能喷出或移动而产生的假象

2.3、 TGA曲线的解释

- 化学反应

- 熔融时的失重效应

- 其他失重

- 鉴别假象（重复测量和空白试验）

2.4、TGA 计算

- 水平或切线台阶计算

- 含量测定

- 经验含量

- 反应转化率

2.5、典型应用：橡胶分析

2.6、TGA应用一览表

3月 TMA-热机械分析笔记

3.1、测量模式

- 压缩或膨胀

- 针入

- 三点弯

- 拉伸

3.2、样品制备及要求

- 应根据所要求的分析信息优化样品的尺寸和形状。测定热膨胀系数需要厚样品

- 尤其当膨胀系数＞10×10-6/K时，理想的样品厚度为4mm至6mm、宽度为2mm至3mm。无机玻璃、陶瓷、某些金属即属于这种情况

- 相反，涂膜的软化行为可用仅几微米的薄膜样品测量

- 状态调节

- 湿度：样品测量前贮存期间相对湿度的影响。如果相对湿度高，则在TMA曲线的开始阶段可能出现干燥效应（通常为收缩） 解决办法：将样品贮存在干燥器重；装样迅速，立即开始测量；

- 热机械历史：对样品的机械加工可能产生不希望的性质改变。内应力可能生成或消散。通常进行至适当温度的第一次测量可消除热历史，然后第二次升温进行实际测量

- 样品质量

- 通常不测定样品质量，质量不用于计算

- 作对比性测量时，最好使用相同形状和质量的样品。这样，样品内不可避免发生的温度梯度更加可重复。

- 大样品呈现显著的温度梯度

3.3、TMA曲线的解释

- 玻璃化转变的TMA

最长进行的TMA测量之一是测量玻璃化转变温度。在玻璃化转变处热膨胀系数增大，导致膨胀测量曲线斜率明显增加。

新样品的第一次升温经常在玻璃化转变处出现经典的不规则形状，可能是由体积松弛或应力松弛、干燥效应或进入材料的外来物体（灰尘颗粒）引起的（下图）

- 化学反应