## 蛍光X線分析：原理解説

介绍了X射线荧光分析的原理和应用实例。

## 解説

#### 1．原理                                             Å：埃米，纳米的十分之一

X 射线是一种像可见光一样的电磁波，但它们的区别仅在 100 Å 到 0.1 Å 的非常短的波长范围内。 与普通电磁波相比，X射线很容易穿透材料，并且随着材料中所含原子的原子序数的减少，X射线的程度变得更强。 X射线荧光分析是一种使用通过用X射线照射物质而产生的固有X射线（X射线荧光）的方法。 荧光X射线是辐照的X射线，它将物质组成原子的内壳电子发射到外壳中，并作为外壳电子落入空隙（空位），多余的能量以电磁场的形式发射出去。 图1示出了荧光X射线的生成图。 由于这些荧光 X 射线具有元素特定能量，因此可以通过莫斯利定律从该能量进行定性分析，并且可以根据该能量的 X 射线强度（光子数）进行量化。

X射线荧光分析可以说是X射线区域的光谱分析。 它具有与原子吸收光谱法和光学发射光谱法相同的特性，其中通过将样品转化为溶液来测量样品。 例如，在原子吸收光谱法（FLAAS）中，样品中的元素在2000°C~3000°C的火焰中雾化，而在光学发射光谱法（ICP-AES）中，样品中的元素在6000~9000°C的等离子火焰中被激发。 荧光 X 射线还通过用 X 射线以与这些方法相同的方式激发样品中的元素来获取信息。

図1　蛍光X線の発生

#### 2．装置の構成

X射线荧光光谱仪是波长色散（Wave Length-dispersive X-ray Spectroscopy; WDX）和能量色散X射线光谱; EDX）。 WDX使用光谱晶体对样品产生的荧光X射线进行光谱分析，该X射线使用测角仪进行测量，从而产生更大的设备。 另一方面，EDX对探测器本身具有出色的能量分辨率，因此不需要色散系统，并且设备体积更小。 （测角仪：测角仪）最初是指测量晶体平面角的接触角探测器或光学反射角探测器，但已转变为X射线衍射仪的主体。

図2　波長分散型とエネルギー分散型

#### 2-1 X線の発生

X射线管（图3）在高电压下加速电子，并与金属阳极（反阴极）碰撞产生X射线。 有侧窗型和端窗型，但两者都具有可以尽可能均匀地照射样品表面的强 X 射线的结构。

用于提取X射线的窗口通常由铍箔制成。 反阴极（有时称为目标） 使用钨、铑、钼、铬等。 根据要分析的元素，这些反阴极的使用方式不同。 作为一般规则，不使用与用于分析的目标元素具有相同类型反阴极的 X 射线管。

図3　X線管球

#### 2-2 検出器

图4示出了Si（Li）元素的基本结构。 Si （Li） 元素是具有 p-i-n + 结构的二极管。 二极管只能向一个方向流动电流（具有整流作用），当光入射到电流不流动的方向（反向偏置）时，禁带内的电子被激发到导电带中，电流只流向被激发的电子。 在X射线检测的情况下，测量对应于一个X射线光子入射的每个电流脉冲。 由于一个脉冲的瞬时电流值与入射X射线的能量成正比，因此通过测量电流脉冲的波高来获得X射线的能量。

Si（Li）半导体探测器是一种二极管，其中Li扩散成直径为3 mm~6 mm，厚度为3 mm~5 mm的高纯度Si单晶，该单晶与场效应晶体管一起冷却至液化氮并保持在真空中。 据报道，在半导体探测器发展时，当液化氮耗尽时，当探测器恢复到室温时，会对探测器施加高压，导致其破裂。 在目前的设备中，检测器表面的温度受到监控，当温度超过一定水平时，通过保护电路切断到检测器的高压。 因此，意外施加了高电压，而检测器不会被破坏。 如果不经常使用，可以在补充液化氮后约30分钟使用。

図4　Si（Li）器件的结构

#### 2-3 样品室和测量气氛

有两种类型的样品：一种是顶部照明型，其中 X 射线从上侧照射，另一种是底部照明型，其中 X 射线从下侧照射。 虽然两种情况下的检测浓度相差不大，但在观察样品或移动载物台进行测量时，顶部辐照是有利的。

样品室中的大多数设备都可以减压。 这是因为在大气的大气中，X射线被吸收，强度被衰减。 在轻元素的测量中，设置测量气氛很重要。

#### 3．定性分析

X 射线荧光分析的定性性质使用固有 X 射线的波长或能量和原子序数的规律性。 大多数设备具有自动识别（定性）功能，但应注意各种干扰光谱。

根据样品中所含元素的类型，特征 X 射线的能量位置可能彼此接近，或者光谱可能彼此重叠。 图5以As和Pb的光谱为例。

因此，如果样品中含有Pb，则Pb的Lα射线与As的Kα射线的能量位置重叠，因此可能会误识别As。 元素X射线的特性往往不止一个，还有Kα射线、Kβ射线......、Lα射线、Lβ射线...... 等等。 在这种情况下，有必要使用图 5 中所示的 KLM 标记进行检查。 荷航标记显示了几种特征 X 射线的理论能量、位置和强度比。 图6是显示光谱上Pb的KLM标记物的示例。

图中显示了 Pb 的 X 射线强度，如果样品中存在 Pb，则每个能量位置的峰值将以与 KLM 标记中大致相同的速率出现。 即使仅在Pb的Lα射线的能量位置存在峰，如果在另一个Pb能量位置没有峰，也可以判断样品中不含Pb。 同样，As不仅是Kα射线，但如果在Kβ射线的位置没有峰，则As不包含在样品中。 通过这种方式，可以通过显示 KLM 标记和观察多个特征 X 射线的强度比来更准确地进行定性分析。

#### 4．定量分析

将介绍使用X射线荧光进行定量分析的情况。

当含有某种元素A的样品用初级X射线照射时，会产生元素A的荧光X射线，但此时荧光X射线的强度取决于样品中元素A的含量。 元素A越多，A产生的荧光X射线的强度就越高。 着眼于这一点，如果事先知道浓度已知的样品的荧光X射线强度是多少，就有可能知道样品中含有多少元素A。

使用 X 射线荧光进行定量分析的主要方法有两种。 一种方法是创建校准曲线。 在该方法中，荧光X射线强度与待测元素浓度之间的关系是通过实际测量浓度已知的几个Mr./Ms.点来获得的，并基于结果，从测量未知样品得到的荧光X射线强度中得到浓度。

另一种方法称为理论运算的基本参数法。 它通常被缩写为FP方法。 该方法利用了这样一个事实，即如果已知构成样品的所有类型的元素及其组成，则可以理论上计算出每种荧光 X 射线的强度，并且估计成分以使其与通过测量未知样品获得的每种元素的荧光 X 射线强度相匹配。

#### 5．总结

X射线荧光分析可以快速、无损地分析样品，因此具有广泛的应用，如过程和质量控制。 最近，通过使用过滤和薄膜方法等技术来量化痕量已成为可能，这些技术可以减少背景，作为一种提高灵敏度的方法。 特别是，它有望成为一种越来越流行的分析方法，用于测量材料和土壤等有毒金属。